## Sheet1
遴选项目清单
★二、遴选项目清单及技术要求（以下清单均为实质性要求，要求供应商响应不得有缺漏项及负偏离，否则按无效应答处理。）
序号 | 耗材名称 | 单位 | 规格 | 参数 | 是否接受进口 | 控制单价（元）
1 | 总胆固醇检测试剂盒 | 盒 | ≤6*60mL | 1.方法学：终点法； 2.线性范围:0.1-20mmol/L； 3.灵敏度:≤0.1mmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 155.38
2 | 甘油三脂检测试剂盒 | 盒 | ≤6*60mL | 1.方法学：终点法； 2.线性范围:0.1-12.5mmol/L； 3.灵敏度:≤0.1mmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 285.41
3 | 高密度脂蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤4*58mL+2*42mL | 1.方法学：终点法； 2.线性范围:0.05-6mmol/L； 3.灵敏度:≤0.05mmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 731.13
4 | 低密度脂蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤4*58mL+2*42mL | 1.方法学：直接法； 2.线性范围:0.05-20mmol/L； 3.灵敏度:≤0.05mmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1096.43
5 | 谷草转氨酶（AST）检测试剂盒 | 盒 | ≤6*57mL+3*32mL | 1.方法学：IFCC法； 2.线性范围:0.05-20mmol/L； 3.灵敏度:≤0.05mmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 234.64
6 | 总蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤4*60mL+4*17mL | 1.方法学：双缩脲法； 2.线性范围:2-120g/L； 3.灵敏度:≤2g/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 46.6
7 | 白蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤6*60mL | 1.方法学：溴甲酚绿法； 2.线性范围:3-60g/L； 3.灵敏度:≤3g/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 50.47
8 | 总胆红素检测试剂盒 | 盒 | ≤4*58mL+2*32mL | 1.方法学：钒酸盐氧化法； 2.线性范围:2-684μmol/L； 3.灵敏度:≤2μmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 129.56
9 | 直接胆红素检测试剂盒 | 盒 | ≤4*58mL+2*32mL | 1.方法学：钒酸盐氧化法； 2.线性范围:1-430μmol/L； 3.灵敏度:≤1μmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 148.77
10 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 | 盒 | ≤6*58mL+3*32mL | 1.方法学：AMP缓冲液法； 2.线性范围:5-800U/L； 3.灵敏度:≤5U/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 169.16
11 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒 | 盒 | ≤4*42mL+4*12mL | 1.方法学：IFCC法； 2.线性范围:4-1000U/L； 3.灵敏度:≤4U/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 109.86
12 | 总胆汁酸检测试剂盒 | 盒 | ≤4*45mL+2*32mL+S:1*1.5mL | 1.方法学：循环酶法； 2.线性范围:2-180μmol/L； 3.灵敏度:≤2μmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1025.65
13 | r-GGT检测试剂盒 | 盒 | ≤6*57mL+3*32mL | 1.方法学：IFCC法 2.线性范围:4-650U/L 3.灵敏度:≤4U/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 234.64
14 | 前白蛋白测定试剂盒 | 盒 | ≤2*38mL+2*15mL | 1.方法学：免疫透射比浊法 2.线性范围:10-800mg/L 3.灵敏度:≤10mg/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 299.87
15 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC法） | 盒 | ≤6*57mL+3*32mL | 1.方法学：IFCC法 2.线性范围:4-800U/L 3.灵敏度:≤4U/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 129.34
16 | 5-核苷酸酶检测试剂盒 | 盒 | ≤2*36mL+2*18mL+S:1*1.0mL | 1.方法学：酶比色法 2.线性范围:0.5-300U/L 3.灵敏度:≤0.5U/L 4.精密度:批内CV应≤4%;批间CV应≤6% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 495.18
17 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒 | 盒 | ≤2*36mL +2*18mL+S:1*1.0mL | 1.方法学：酶比色法 2.线性范围:1-200U/L 3.灵敏度:≤1U/L 4.精密度:批内CV应≤3%;批间CV应≤6% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 448.47
18 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL | 1.方法学：CNPF法 2.线性范围:0.5-300U/L 3.灵敏度:≤40U/L 4.精密度:批内CV应≤2.5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 480.41
19 | 胆碱酯酶检测试剂盒 | 盒 | ≤4*37mL+2*16mL | 1.方法学：丁酰硫代胆碱法 2.线性范围:400-20000U/L 3.灵敏度:≤400U/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 254.74
20 | 葡萄糖检测试剂盒 | 盒 | R1:6×44 mL+R2:3×45 Ml | 1.方法学：IFCC法； 2.线性范围:0.6-33mmol/L； 3.灵敏度:≤0.6mmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 476
21 | 尿酸检测试剂盒 | 盒 | ≤6*57mL+3*32mL | 1.方法学：尿酸酶-过氧化物酶法； 2.线性范围:20.8-1500μmol/L； 3.灵敏度:≤20.8μmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 367
22 | A-淀粉酶检测试剂盒 | 盒 | ≤4*42mL+4*12mL | 1.方法学：IFCC法； 2.线性范围:5-1500U/L； 3.灵敏度:≤5U/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1910
23 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 盒 | ≤3*42mL+3*12mL | 1.方法学：IFCC法； 2.线性范围:5-1000U/L； 3.灵敏度:≤5U/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 566
24 | 肌酸激酶同功酶检测试剂盒 | 盒 | ≤3*42mL+3*12mL | 1.方法学：免疫抑制法； 2.线性范围:5-600U/L； 3.灵敏度:≤5U/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2062
25 | 钙检测试剂盒 | 盒 | ≤4*45mL | 1.方法学：偶氮胂III法； 2.线性范围:0.1-3.75mmol/L； 3.灵敏度:≤0.1mmol/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 84
26 | 尿微量白蛋白测定试剂 | 盒 | ≤3*50mL+3*11mL | 1.方法学：免疫投射比浊法； 2.线性范围:4-300mg/L； 3.灵敏度:≤20mg/L； 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1356
27 | 铁测定试剂盒 | 盒 | ≤4*37mL+2*16mL+S:1*1.5mL | 1.方法学：比色法 2.线性范围:0.9-200μmol/L 3.灵敏度:≤0.9μmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 563
28 | 镁检测试剂盒 | 盒 | ≤4*45mL | 1.方法学：二甲苯胺蓝法 2.线性范围:0.04-2.05mmol/L 3.灵敏度:≤0.04mmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 132
29 | 胱抑素C测定试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*12mL | 1.方法学：免疫比浊法 2.线性范围:0.2-8mg/L 3.灵敏度:≤0.2mg/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2642
30 | 同型半胱氨酸(HCY)定量测定试剂盒(液体）（循环酶法） | 盒 | ≤1*34mL+1*11mL+S:5*1mL | 1.方法学：酶法 2.线性范围:1-40μmol/L 3.灵敏度:≤1μmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 3577
31 | β-羟丁酸检测试剂盒 | 盒 | ≤1*60mL+1*17mL+S:1*1mL | 1.方法学：酶比色法 2.线性范围:0.03-0.5mmol/L 3.灵敏度:≤0.1mmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1170
32 | C02定量检测试剂盒 | 盒 | ≤6*20mL+S:1*1.5mL | 1.方法学：酶法 2.线性范围:1-50mmol/L 3.灵敏度:≤1mmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 562
33 | C-反应蛋白检测试剂盒 | 盒 | R1:2×35 mL+R2:2×10 mL | 1.方法学：免疫投射比浊法 2.线性范围:2-150mg/L 3.灵敏度:≤2mg/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 635
34 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）检测试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*40mL | 1.方法学：乳胶免疫比浊法 2.线性范围:0.2-320mg/L 3.灵敏度:≤0.2mg/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 4100
35 | 类风湿因子检测试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*15mL | 1.方法学：乳胶增强免疫投射比浊法 2.线性范围:4-120IU/mL 3.灵敏度:≤4IU/mL 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1995
36 | 抗链球菌溶血素0检测试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*40mL | 1.方法学：乳胶增强免疫投射比浊法 2.线性范围:20-1000IU/mL 3.灵敏度:≤20IU/mL 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2550
37 | 免疫球蛋白IgA测定试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*20mL | 1.方法学：免疫投射比浊法 2.线性范围:0.2-5.6g/L 3.灵敏度:≤0.2g/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 774
38 | 免疫球蛋白IgG测定试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*20mL | 1.方法学：免疫投射比浊法 2.线性范围:0.3-35g/L 3.灵敏度:≤0.3g/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 740
39 | 免疫球蛋白IgM则定试剂盒 | 盒 | ≤2*35mL+2*10mL | 1.方法学：免疫投射比浊法 2.线性范围:0.05-4.8g/L 3.灵敏度:≤0.05g/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 733
40 | 补体因子C4测定试剂盒 | 盒 | ≤2*38mL+2*15mL | 1.方法学：免疫投射比浊法 2.线性范围:0.015-0.8g/L 3.灵敏度:≤0.015g/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 747
41 | 补体因子c3测定试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*20mL | 1.方法学：免疫投射比浊法 2.线性范围:0.04-3.3g/L 3.灵敏度:≤0.04g/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 800
42 | β2-微球蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*12mL | 1.方法学：免疫比浊法 2.线性范围:0.2-18mg/L 3.灵敏度:≤0.2mg/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1860
43 | 无机磷测定试剂盒 | 盒 | ≤4*44mL+4*16mL | 1.方法学：磷钼酸法 2.线性范围:0.3-4mmol/L 3.灵敏度:≤0.3mmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 101
44 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤1*45mL+1*16mL | 1.方法学：乳胶增强免疫投射比浊法 2.线性范围:0.35-15mg/dL 3.灵敏度:≤2mg/dL 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 3080
45 | 载体蛋白A1检测试剂盒 | 盒 | ≤3*42mL+3*15mL | 1.方法学：免疫透射比浊法 2.线性范围:0.2-2.3g/L 3.灵敏度:≤0.2g/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1529
46 | 载体蛋白B检测试剂盒 | 盒 | ≤3*42mL+3*15mL | 1.方法学：免疫透射比浊法 2.线性范围:0.2-2.2g/L 3.灵敏度:≤0.2g/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1521
47 | 肌酐检测试剂盒 | 盒 | ≤4*59mL+2*42mL | 1.方法学：肌氨酸氧化酶法 2.线性范围:10-9000μmol/L 3.灵敏度:≤10μmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2608
48 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | 盒 | ≤4*42mL+4*12mL | 1.方法学：DGKC法 2.线性范围:10-1000U/L 3.灵敏度:≤10U/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 327
49 | 脂蛋白a检测试剂盒 | 盒 | ≤4*42mL+4*12mL | 1.方法学：免疫透射比浊法 2.线性范围:40-1000mg/L 3.灵敏度:≤40mg/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 5219
50 | 尿素检测试剂盒 | 盒 | ≤6*58mL+3*32mL | 1.方法学：紫外-谷氨酸脱氢酶法 2.线性范围:1.0-40mmol/L 3.灵敏度:≤1.0mmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 463
51 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | 盒 | R:≤2*40mL+R1:2*4mL0+R2:2*15mL+样本处理液:≤2*150mL+S:2*1mL | 1.方法学：酶法 2.线性范围:3%-16% 3.准确度:不准确度＜10% 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 9775
52 | 脂肪酶检测试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*10mL | 1.方法学：酶显色法 2.线性范围:5.0-250U/L 3.灵敏度:≤5.0U/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2185
53 | 果糖胺检测试剂盒 | 盒 | ≤4*38mL +2*20mL+S:1*1.5mL | 1.方法学：比色法 2.线性范围:5.0-1000μmol/L 3.灵敏度:≤5.0μmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 972
54 | D-二聚体检测试剂盒 | 盒 | ≤1*40mL +1*15mL+S:6*0.5mL | 1.方法学：乳胶增强免疫透射比浊法 2.线性范围:0.5-48μg/mL 3.灵敏度:≤1μg/mL 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 7500
55 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤1*20mL+1*8mL+S:4*1mL | 1.方法学：乳胶增强免疫透射比浊法 2.线性范围:15-800ng/mL 3.灵敏度:≤50ng/mL 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 6050
56 | 免疫球蛋白IgE测定试剂盒 | 盒 | ≤1*20mL+1*11mL+S:6*1mL+质控:低值1*3ml，高值1*3ml | 1.方法学：乳胶增强免疫透射比浊法 2.线性范围:25-1000IU/mL 3.灵敏度:≤80IU/mL 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 6640
57 | 铁蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤1*20mL+1*12mL+S:4*2mL | 1.方法学：乳胶增强免疫透射比浊法 2.线性范围:10-1000ng/mL 3.灵敏度:≤100ng/mL 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 3104
58 | 转铁蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤1*45mL+1*7mL+S:5*1mL | 1.方法学：免疫透射比浊法 2.线性范围:0.5-4.5g/L 3.灵敏度:≤1.0g/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2070
59 | 血管紧张素转换酶检测试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+S:1*1mL | 1.方法学：酶比色法 2.线性范围:12-150U/L 3.灵敏度:≤20U/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2733
60 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂盒 | 盒 | ≤2*40mL+2*12mL+质控:低值1*1ml,高值1*1ml | 1.方法学：紫外酶法 2.线性范围:0-3000U/L 3.灵敏度:≤50U/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1780.66
61 | 不饱和铁结合力检测试剂盒 | 盒 | ≤4*54mL +4*16mL+S:1*1mL | 1.方法学：比色法 2.线性范围:3.0-100μmol/L 3.灵敏度:≤10μmol/L 4.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5% 5.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1420
62 | 胃蛋白酶I检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤1ng/mL； 4.线性:在1～200ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3502
63 | 胃蛋白酶II检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤1ng/mL； 4.线性:在0.5～100ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3502
64 | 降钙素测定检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤1pg/mL； 4.线性:在1～200pg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4224
65 | 雌二醇E2检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤10pg/mL； 4.线性:在40～1200pg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2772
66 | 总β人绒毛膜HCG检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.5mIU/mL； 4.线性:在5.0～5000mIU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2248
67 | 促黄体生成素（LH)检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.2mIU/mL； 4.线性:在0.4～100mIU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2574
68 | 孕酮（P)检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.1ng/mL； 4.线性:在0.2～40ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2400
69 | 卵泡刺激素（FSH)检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.2mIU/mL； 4.线性:在1.0～200mIU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2621
70 | 泌乳素（PRL）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.2mIU/mL； 4.线性:在1.0～200mIU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2600
71 | 睾酮检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.1ng/mL； 4.线性:在0.2～16ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 9000
72 | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.5ng/mL； 4.线性:在1.64～1150ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2196
73 | 癌胚抗原(CEA)检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.2ng/mL； 4.线性:在0.2～1000ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2329
74 | 糖基抗原CA125检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤1U/mL； 4.线性:在2～3000U/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4547
75 | 糖基抗原CA153检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤1U/mL； 4.线性:在1～350U/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4455
76 | 糖基抗原CA199检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤1U/mL； 4.线性:在2～200U/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4548
77 | 总前列腺特异抗原（T-PSA）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.008ng/mL； 4.线性:在0.008～100ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4170
78 | 游离前列腺特异抗原(F-PSA)检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.01ng/mL； 4.线性:在0.01～30ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4015
79 | 胃泌素检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤3pg/mL； 4.线性:在3～5000pg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 10325
80 | 人附睾蛋白4（HE4)检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤15pmol/mL； 4.线性:在15～1500pmol/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 10000
81 | 维生素D检测试剂盒 | 盒 | ≤1×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤4ng/mL； 4.线性:在4～150ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1845
82 | 叶酸检测试剂盒 | 盒 | ≤1×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤1ng/mL； 4.线性:在1～20ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1543
83 | 维生素B12检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤125pg/mL； 4.线性:在125～2000ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3898
84 | 铁蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.5ng/mL； 4.线性:在1～1500ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2680
85 | C肽检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.01ng/mL； 4.线性:在0.01～40ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3178
86 | 胰岛素检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.2µIU/mL； 4.线性:在0.2～1000µIU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3365
87 | 高敏肌钙蛋白（TNI）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.006ng/mL； 4.线性:在0.006～20ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 6107
88 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPO-Ab)检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.25IU/mL； 4.线性:在0.25～1000IU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2853
89 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.88pg/mL； 4.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 5.能提供相应校准品及质控品； 6.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2029
90 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.3ng/mL； 4.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 5.能提供相应校准品及质控品； 6.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2021
91 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.2ng/mL； 4.线性:在0.2～8ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2096
92 | 血清甲状腺素（T4)检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.5μg/mL； 4.线性:在1～30μg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2040
93 | 促甲状腺素(TSH)检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.005μIU/mL； 4.线性:在0.01～100μIU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1850
94 | 乙肝表面抗原（HBsAg）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.05IU/mL； 4.线性:在5～200IU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1469
95 | 乙肝表面抗体（HBsAb）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤2mIU/mL； 4.线性:在5～200mIU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1474
96 | 乙肝E抗原（HBeAg）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.5PEIU/mL； 4.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 5.能提供相应校准品及质控品； 6.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1465
97 | 乙肝E抗体（HBeAb）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.45PEIU/mL； 4.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 5.能提供相应校准品及质控品； 6.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1470
98 | 乙肝核心抗体（HBcAb）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.6PEIU/mL； 4.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 5.能提供相应校准品及质控品； 6.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1465
99 | 丙型肝炎抗体检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 4.能提供相应校准品及质控品； 5.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4010
100 | 人免疫缺陷病毒抗体（HIV-Ab）测定试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 4.能提供相应校准品及质控品； 5.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3295
101 | 梅毒螺旋体特异抗体（TP-Ab）测定试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 4.能提供相应校准品及质控品； 5.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 9000
102 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.02ng/mL； 4.线性:在0.02～100ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 6884
103 | 白细胞介素6（IL-6）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤15%； 3.检出限:应≤1.5pg/mL； 4.线性:在1.5～5000pg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤8% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3890
104 | 神经元特异性烯醇化酶 （NSE）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤15%； 3.检出限:应≤0.05ng/mL； 4.线性:在0.05～370ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 5898
105 | 促肾上腺皮质激素 （ACTH）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤15%； 3.检出限:应≤1pg/mL； 4.线性:在1～2000pg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 5760
106 | 抗缪勒氏管激素（AMH）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤15%； 3.检出限:应≤0.03ng/mL； 4.线性:在0.01～23ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 19160
107 | 皮质醇测定试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤15%； 3.检出限:应≤0.4μg/dL； 4.线性:在0.4～60μg/dL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3337
108 | 抗甲状腺球蛋白抗体（TG-Ab）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤15%； 3.检出限:应≤0.9IU/mL； 4.线性:在0.9～2500IU/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3156
109 | 促甲状腺激素受体抗体检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤15%； 3.检出限:应≤0.3IU/L； 4.线性:在0.3～40IU/L的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1850
110 | 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤15%； 3.检出限:应≤0.1ng/mL； 4.线性:在0.1～500ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3156
111 | 铁蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.5ng/mL； 4.线性:在1.0～1500ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2680
112 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.1ng/mL； 4.线性:在0.1～500ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 6188
113 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.1ng/mL； 4.线性:在0.1～70ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 7375
114 | 糖类抗原CA242检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.5U/mL； 4.线性:在0.5～200U/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4500
115 | 糖类抗原CA50检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤1.0U/mL； 4.线性:在1.0～500U/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤5%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4558
116 | 硫酸脱氢表雄酮检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应2μg/dL； 4.线性:在2～1000μg/dL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 5120
117 | 雌三醇检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.1ng/mL； 4.线性:在0.2～20ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤10%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 5645
118 | 肌钙蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.006ng/mL； 4.线性:在0.006-50ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 5018
119 | B型脑钠肽检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤10pg/mL； 4.线性:在10～5000pg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 14528
120 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.1ng/mL； 4.线性:在1.0～3000ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10%； 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4699
121 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.1ng/mL； 4.线性:在.0.1～300ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 4013
122 | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤10pg/mL； 4.线性:在10～35000pg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 15780
123 | 反三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.05ng/mL； 4.线性:在0.05～10ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2400
124 | 肾素检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤0.5pg/mL； 4.线性:在0.5～500pg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤6%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3040
125 | 醛固酮检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤14.50pg/mL； 4.线性:在14.5～2000pg/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤8%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3800
126 | 层粘连蛋白检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤5ng/mL； 4.线性:在50～800ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1978
127 | 透明质酸检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤5ng/mL； 4.线性:在5～2000ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1986
128 | Ⅲ型前胶原N端肽检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光免疫分析法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤1.5ng/mL； 4.线性:在1.5～100ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2004
129 | Ⅳ型胶原检测试剂盒 | 盒 | ≤2×100人份 | 1.化学发光法； 2.准确度:相对偏差应≤10%； 3.检出限:应≤5ng/mL； 4.线性:在5～1000ng/mL的线性范围内,相关系数r应≥0.99； 5.精密度:批内CV应≤5%;批间CV应≤10% 6.能提供相应校准品及质控品； 7.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1913
130 | 常规生化复合校准品 | 盒 | ≥20×3 mL | 1.溯源性：可溯源至国际 SI 单位制或其现有最高计量参考标准； 2.参考值：各检测项目的参考值按照标准定值程序确定； 3.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1962
131 | 常规生化复合校准品 | 盒 | ≥10×3 mL | 1.溯源性：可溯源至国际 SI 单位制或其现有最高计量参考标准； 2.参考值：各检测项目的参考值按照标准定值程序确定； 3.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1139
132 | 生化复合定值质控品（水平1） | 盒 | ≥10×5 mL | 1.可检测：白蛋白、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基转移酶、α-淀粉酶、天门冬氨酸氨基转移酶、直接胆红素、总胆红素、钙、总胆固醇、肌酸激酶、肌酐、 葡萄糖、γ-谷氨酰转移酶 、α-羟丁酸脱氢酶、乳酸脱氢酶、镁、无机磷、 总蛋白、甘油三酯、尿素、尿酸、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 M、胆碱酯酶、脂肪酶、铁 、钠离子、钾离子、氯离子、高密度脂蛋白胆固醇 、低 密 度 脂 蛋 白 胆 固 醇、肌酸激酶同工酶、 载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、 补体因子 C3、补体因子 C4、 C-反应蛋白、抗链球菌溶血素“O”、 转铁蛋白、不饱和铁结合力、 前白蛋白、铁蛋白； 2.每批质控品均应提供本批产品的参考值表； 3.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2031
133 | 生化复合定值质控品（水平2） | 盒 | ≥10×5 mL | 1.可检测：白蛋白、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基转移酶、α-淀粉酶、天门冬氨酸氨基转移酶、直接胆红素、总胆红素、钙、总胆固醇、肌酸激酶、肌酐、 葡萄糖、γ-谷氨酰转移酶 、α-羟丁酸脱氢酶、乳酸脱氢酶、镁、无机磷、 总蛋白、甘油三酯、尿素、尿酸、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 M、胆碱酯酶、脂肪酶、铁 、钠离子、钾离子、氯离子、高密度脂蛋白胆固醇 、低 密 度 脂 蛋 白 胆 固 醇、肌酸激酶同工酶、 载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、 补体因子 C3、补体因子 C4、 C-反应蛋白、抗链球菌溶血素“O”、 转铁蛋白、不饱和铁结合力、 前白蛋白、铁蛋白； 2.每批质控品均应提供本批产品的参考值表； 3.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2226
134 | 脂类校准品 | 盒 | ≥5×1 mL | 1.可测试血清样本中载脂蛋白 A1（ApoA1）、载脂蛋白 B（ApoB）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定时的校准； 2.溯源性：可溯源至国际 SI 单位制或其现有最高计量参考标准； 3.参考值：各检测项目的参考值按照标准定值程序确定； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1123
135 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)质控品 | 盒 | L:≥2*1ml H:≥2*1ml | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤10%； 3.瓶间CV值≤15%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1364
136 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 盒 | ≥3×1 mL | 1.可测试血清样本中肌酸激酶同工酶（CK-MB）活性测定时的校准； 2.参考值：各检测项目的参考值按照标准定值程序确定； 3.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 732
137 | 同型半胱氨酸（HCYⅡ）质控品 | 盒 | L:≥1×1mL； H:≥1×1mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤5%； 3.瓶间CV值≤7.5%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 184
138 | 免疫多项复合质控品 | 盒 | L:≥1×3mL； H: ≥ 1×3mL | 1.可检测肌红蛋白（MYO）、铁蛋白（FER）项目； 2.瓶内CV值≤6%； 3.瓶间CV值≤9%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2400
139 | 血管紧张素转化酶质控品 | 盒 | L:≥1×1mL； H:≥1×1mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤10%； 3.瓶间CV值≤15%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2200
140 | 糖化血红蛋白（HbA1c）质控品（低值） | 盒 | ≥4×1mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤5%； 3.瓶间CV值≤8%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1170
141 | 糖化血红蛋白（HbA1c）质控品（高值） | 盒 | ≥4x1ml | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤5%； 3.瓶间CV值≤8%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1144
142 | β-羟丁酸质控品 | 盒 | L:≥1×5 mL;H:≥1×5 mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤6%； 3.瓶间CV值≤9%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 457
143 | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品试剂盒 | 盒 | ≥L:3×5 mL+H:3×5 mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤10%； 3.瓶间CV值≤15%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 910
144 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)检测试剂(含质控品） | 盒 | ≥2*40+2*12 mL+质控:低值1*1ml,高值1*1ml | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1754
145 | β2-微球蛋白质控品 | 盒 | 低值≥3×1mL 高值≥3×1mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 302
146 | 胱抑素C质控品 | 盒 | 低值≥3×1mL 高值≥3×1mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 297
147 | 尿微量白蛋白质控品 | 盒 | ≥1×1 mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤5%； 3.瓶间CV值≤7.5%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 103
148 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）质控品 | 盒 | 低值≥1×1mL 高值≥1×1mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤5%； 3.瓶间CV值≤7.5%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 43
149 | 特种蛋白校准品 | 盒 | ≥5×1 mL | 1.可校准补体因子 C3、补体因子 C4、C 反应蛋白、免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 G、 免疫球蛋白 M； 2.参考值：各检测项目的参考值按照标准定值程序确定； 3.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1136
150 | 风湿三项复合质控品(ASO/CRP/RF) | 盒 | 低值≥3×1mL 高值≥3×1mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2126
151 | D-二聚体质控品 | 盒 | 低值≥1×0.5mL 高值≥1×0.5mL | 1.参考值及参考范围可按照标准定值程序确定； 2.瓶内CV值≤10%； 3.瓶间CV值≤15%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 685
152 | 甲胎蛋白校准品 | 盒 | ≥ 3×2.0mL | 1.溯源性：甲胎蛋白（AFP）校准品内的分析物，可溯源至WHO甲胎蛋白第一代国际参考物质（AFP）； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 666
153 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值） | 盒 | ≥3 ×5mL | 1.靶值和质控范围：提供各检测项目的靶值和质控范围； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2336
154 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值） | 盒 | ≥3 ×5mL | 1.靶值和质控范围：提供各检测项目的靶值和质控范围； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 2048
155 | 癌胚抗原校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：癌胚抗原（CEA）校准品内的分析物，可溯源至WHO癌胚抗原第一代国际参考物质（73/601）； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 682
156 | 肿瘤相关抗原125校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：肿瘤相关抗原 CA125 校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 948
157 | 肿瘤相关抗原15-3校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：癌抗原 CA15-3 校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 953
158 | 糖类抗原19-9校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：癌抗原 CA19-9 校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 925
159 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：总前列腺特异性抗原校准品内的分析物，可溯源至WHO总前列腺特异性抗原第一代国际参考物质（96/670）； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 237
160 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：游离前列腺特异性抗原校准品内的分析物，可溯源至 WHO 游离前列腺特异性抗原第一代国际参考物质（96/668）； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 491
161 | 癌抗原CA72-4校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：癌抗原 CA72-4校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 509
162 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.神经元特异性烯醇化酶校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 521
163 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.可提供各检测项目的靶值和质控范围； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 813
164 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.可提供各检测项目的靶值和质控范围； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 521
165 | 细胞角蛋白19片段校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：细胞角蛋白19片段校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 836
166 | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品 | 盒 | C0：≥1 ×1.2mL C1： ≥1 ×1.0mL C2：≥ 1 ×1.0mL | 1.赋值准确性：检测两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10.0 %范围内。 2.瓶内均一性 校准品 C0：标准差 SD ≤ 1.20 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%。 3.瓶间均一性 校准品 C0：标准差 SD ≤1.00 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%。 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 325
167 | 胃炎相关质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 325
168 | 胃炎相关质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 325
169 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 盒 | C0：≥1 ×1.2mL C1： ≥1 ×1.0mL C2： ≥1 ×1.0mL | 1.溯源性：鳞状上皮细胞癌抗原校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 285
170 | 多项肿瘤标志物质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.可检测项目包括癌胚抗原（CEA）、甲胎蛋白（AFP）、肿瘤相关抗原 CA125、癌抗原 CA15-3、糖类抗原 CA19-9、游离前列腺特异性抗原（FPSA）、总前列腺特异性抗原（t-PSA）、铁蛋白（FERR）、癌抗原CA72-4、细胞角蛋白 19 片段（CYFRA 21-1）项目质控； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 522
171 | 多项肿瘤标志物质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.可检测项目包括癌胚抗原（CEA）、甲胎蛋白（AFP）、肿瘤相关抗原 CA125、癌抗原 CA15-3、糖类抗原 CA19-9、游离前列腺特异性抗原（FPSA）、总前列腺特异性抗原（t-PSA）、铁蛋白（FERR）、癌抗原CA72-4、细胞角蛋白 19 片段（CYFRA 21-1）项目质控； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 732
172 | 人附睾蛋白4校准品 | 盒 | C0：≥1 ×1.2mL C1： ≥1 ×1.0mL C2：≥1 ×1.0mL | 1.溯源性：人附睾蛋白4校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 273
173 | 胃泌素释放肽前体校准品 | 盒 | C0： ≥1 ×1.2mL C1： ≥1 ×1.0mL C2：≥ 1 ×1.0mL | 1.溯源性：胃泌素释放肽前体校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 264
174 | 糖类抗原50校准品 | 盒 | C0：≥1 ×1.2mL C1： ≥1 ×1.0mL C2：≥ 1 ×1.0mL | 1.溯源性：糖类抗原50校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 264
175 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚应在±6.0%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准 差 SD≤0.4 pg/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准 差 SD≤0.4 pg/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 658
176 | 甲状腺功能复合定值质控品（低值） | 盒 | ≥1 ×5mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8%，或者各项目的标准偏差 SD 满足：FT3 SD≤0.4 pg/mL，FT4 SD≤0.15 ng/dL，T3 SD≤0.1 ng/mL，T4 SD≤0.4 μg/dL，TSH SD≤0.02 μIU/mL； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤5%； 3.标准偏差 SD 满足：FT3 SD≤0.4 pg/mL，FT4 SD≤0.15 ng/dL，T3 SD≤0.1 ng/mL，T4 SD≤0.4 μg/dL，TSH SD≤0.02 μIU/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 432
177 | 甲状腺功能复合定值质控品（高值） | 盒 | ≥1 ×5mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8%，或者各项目的标准偏差 SD 满足：FT3 SD≤0.4 pg/mL，FT4 SD≤0.15 ng/dL，T3 SD≤0.1 ng/mL，T4 SD≤0.4 μg/dL，TSH SD≤0.02 μIU/mL； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤5%； 3.标准偏差 SD 满足：FT3 SD≤0.4 pg/mL，FT4 SD≤0.15 ng/dL，T3 SD≤0.1 ng/mL，T4 SD≤0.4 μg/dL，TSH SD≤0.02 μIU/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 431
178 | 甲状腺功能复合定值质控品（低值） | 盒 | ≥3 ×5mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤8%，或者各项目的标准偏差 SD 满足：FT3 SD≤0.4 pg/mL，FT4 SD≤0.15 ng/dL，T3 SD≤0.1 ng/mL，T4 SD≤0.4 μg/dL，TSH SD≤0.02 μIU/mL； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5%，标准偏差 SD 满足：FT3 SD≤0.4 pg/mL，FT4 SD≤0.15 ng/dL，T3 SD≤0.1 ng/mL，T4 SD≤0.4 μg/dL，TSH SD≤0.02 μIU/mL； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 947
179 | 甲状腺功能复合定值质控品（高值） | 盒 | ≥3 ×5mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8%，或者各项目的标准偏差 SD 满足：FT3 SD≤0.4 pg/mL，FT4 SD≤0.15 ng/dL，T3 SD≤0.1 ng/mL，T4 SD≤0.4 μg/dL，TSH SD≤0.02 μIU/mL； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5% 标准偏差 SD 满足：FT3 SD≤0.4 pg/mL，FT4 SD≤0.15 ng/dL，T3 SD≤0.1 ng/mL，T4 SD≤0.4 μg/dL，TSH SD≤0.02 μIU/mL； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1152
180 | 游离甲状腺素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：结果的偏倚应在±6.0%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.15 ng/dL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.15 ng/dL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 652
181 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±8.0%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.1 ng/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.1 ng/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 654
182 | 总甲状腺素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±7.0%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.4 ug/dL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.4 ug/dL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 634
183 | 促甲状腺激素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±13.33%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.02 μIU/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.02 μIU/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 656
184 | 甲状腺球蛋白校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0. 40 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.25 ng/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 560
185 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.32 IU/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.20 IU/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 596
186 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.72 IU/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.45 IU/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 535
187 | 反三碘甲状腺原氨酸校准品 | 盒 | ≥3 ×1.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.05 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.05 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 168
188 | 反三碘甲状腺原氨酸质控品（低值） | 盒 | ≥3 ×1.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 140
189 | 反三碘甲状腺原氨酸质控品（高值） | 盒 | ≥3 ×1.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 140
190 | 促甲状腺素受体抗体校准品 | 盒 | C0：4×0.45ml，C1：4×0.40ml；C2：4×0.40ml | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1008
191 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：乙型肝炎病毒表面抗原产品校准品内的分析物，可溯源至世界卫生组织（WHO）乙型肝炎病毒表面抗原第二代国际参考物（00/588）； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 241
192 | 乙型肝炎病毒表面抗原阴性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 319
193 | 乙型肝炎病毒表面抗原阳性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 323
194 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.溯源性：乙型肝炎病毒表面抗体产品校准品内的分析物，可溯源至世界卫生组织（WHO）Anti-HBs 第二代国际参考物质（07/164）； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 364
195 | 乙型肝炎病毒表面抗体阴性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 350
196 | 乙型肝炎病毒表面抗体阳性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 348
197 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 盒 | ≥2×2.0mL | 1.溯源性：乙型肝炎病毒e抗原产品校准品内的分析物，可溯源至 Paul-Ehrlich-Institut（PEI ）乙型肝炎病毒e抗原国际参考物质(HBeAg)； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 267
198 | 乙型肝炎病毒e抗原阴性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 343
199 | 乙型肝炎病毒e抗原阳性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 345
200 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 盒 | ≥2×2.0mL | 1.溯源性：乙型肝炎病毒 e 抗体产品校准品内的分析物，可溯源至 Paul-Ehrlich-Institut（PEI ）乙型肝炎病毒e抗体国际参考物质(Anti-HBeIgG)； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 239
201 | 乙型肝炎病毒e抗体阴性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 345
202 | 乙型肝炎病毒e抗体阳性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 345
203 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 盒 | ≥2×2.0mL | 1.溯源性：乙型肝炎病毒核心抗体产品校准品内的分析物，可溯源至 Paul-Ehrlich-Institut（PEI ）乙型肝炎病毒核心抗体国际参考物质(Anti-HBc IgG)； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 240
204 | 乙型肝炎病毒核心抗体阴性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 344
205 | 乙型肝炎病毒核心抗体阳性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 327
206 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 盒 | ≥2×2.0mL | 1.溯源性：人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品内的分析物，可溯源至世界卫生组织（WHO）P24抗原第一代国际参考物质（90/636）； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 323
207 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阴性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 623
208 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阳性质控品 | 盒 | ≥6×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1580
209 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 盒 | ≥2×2.0mL | 1.溯源性：丙型肝炎病毒抗体产品校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 337
210 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性) | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 352
211 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阳性) | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 372
212 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 盒 | ≥2×2.0mL | 1.溯源性：丙型肝炎病毒抗体产品校准品内的分析物可溯源； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 352
213 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阴性） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 340
214 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阳性） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 395
215 | 乙型肝炎病毒e抗原定量校准品 | 盒 | C0 ≥1x1.2mL,C1 ≥1x1.0mL ，C2≥1x1.0mL | 1.溯源性：乙型肝炎病毒e抗原产品校准品内的分析物，可溯源至 Paul-Ehrlich-Institut（PEI ）乙型肝炎病毒e抗原国际参考物质(HBeAg)； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 298
216 | 乙型肝炎病毒e抗原阴性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 343
217 | 乙型肝炎病毒e抗原阳性质控品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 345
218 | 总人绒毛膜促性腺激素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.5 mIU/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.5 mIU/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 796
219 | 生殖激素类复合定值质控品(低值) | 盒 | ≥3×5mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8%，或各项目标准偏差 SD 满足：Total β HCG SD≤0.5 mIU/ml，FSH SD≤0.2 mIU/ml，LH SD≤0.4mIU/ml，PRL SD≤0.4 ng/ml，E2 SD≤20 pg/ml，E3 SD≤0.1 ng/ml，TESTO SD≤0.1 ng/ml，PROGSD≤0.2 ng/ml； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5%，或各项目标准偏差 SD 满足：Total β HCG SD≤0.5 mIU/ml，FSH SD≤0.2 mIU/ml，LH SD≤0.4 mIU/ml，PRL SD≤0.4 ng/ml，E2 SD≤20 pg/ml，E3 SD≤0.1 ng/ml，TESTO SD≤0.1 ng/ml，PROGSD≤0.2 ng/ml； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1795
220 | 生殖激素类复合定值质控品(高值) | 盒 | ≥3×5mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8%，或者各项目的标准偏差 SD 满足：Total β HCG SD≤0.5 mIU/ml，FSH SD≤0.2 mIU/ml，LH SD≤0.4mIU/ml，PRL SD≤0.4 ng/ml，E2 SD≤20 pg/ml，E3 SD≤0.1 ng/ml，TESTO SD≤0.1 ng/ml，PROGSD≤0.2 ng/ml； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5%，或者各项目的标准偏差 SD 满足：Total β HCG SD≤0.5 mIU/ml，FSH SD≤0.2 mIU/ml，LH SD≤0.4 mIU/ml，PRL SD≤0.4 ng/ml，E2 SD≤20 pg/ml，E3 SD≤0.1 ng/ml，TESTO SD≤0.1 ng/ml，PROGSD≤0.2 ng/ml； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1621
221 | 促黄体生成素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10.9%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.4 mIU/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.4 mIU/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 799
222 | 促卵泡生成素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±8%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.2 mIU/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.2 mIU/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 803
223 | 孕酮校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.2 ng/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.2 ng/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 791
224 | 垂体泌乳素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±9.6%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.4 ng/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.4 ng/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 903
225 | 睾酮校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±8%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.1 ng/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.1 ng/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 805
226 | 雌二醇校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：使用经校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，检测迈瑞内部参考血清，结果的偏倚应在±14.4%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤20 pg/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤20 pg/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 848
227 | 雌三醇校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±8%范围内； 2.瓶内均一性：校准品瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%或标准差 SD≤0.1 ng/mL； 3.瓶间均一性：校准品瓶间均一性变异系数 CV≤5.0%或标准差 SD≤0.1 ng/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 3575
228 | 抗缪勒管激素质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 179
229 | 抗缪勒管激素质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 106
230 | 皮质醇校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.40 μg/dL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.25 μg/dL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 945
231 | 多项免疫复合定值质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 522
232 | 多项免疫复合定值质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 732
233 | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤2.40 μg/dL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤1.50 μg/dL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1263
234 | 促肾上腺皮质激素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性： 校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.80 pg/mL；校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.50 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1017
235 | 促肾上腺皮质激素质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 800
236 | 促肾上腺皮质激素质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 914
237 | 肌钙蛋白Ⅰ校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.040 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.025 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1574
238 | 心肌标志物复合定值质控品（低值） | 盒 | ≥3×2mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1500
239 | 心肌标志物复合定值质控品（高值） | 盒 | ≥3×2mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1742
240 | B型脑钠肽校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 8.00 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤5.00 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1498
241 | 肌红蛋白校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 4.00 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤2.50 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1441
242 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品C0：标准差 SD ≤ 0.28 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数CV≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品C0：标准差SD≤0.175 ng/mL； 校准品C1和C2：变异系数CV≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1448
243 | 高敏心肌肌钙蛋白I校准品 | 盒 | C0 ：≥4×0.50mL， C1：≥4×0.40mL， C2：≥4×0.40mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品C1和C2：变异系数CV≤8.0%； 3.瓶间均一性：校准品C1和C2：变异系数CV≤5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1462
244 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品（水平1） | 盒 | ≥3 ×1.00 mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%; 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 552
245 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品（水平2） | 盒 | ≥3 ×1.00 mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%; 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 552
246 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品（水平3） | 盒 | ≥3 ×1.00 mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%; 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 552
247 | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）校准品 | 盒 | C0： ≥4×0.35mL， C1： ≥4×0.30mL， C2：≥4×0.30mL | 1.赋值准确性:检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1875
248 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品低值 | 盒 | ≥3×0.50 mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1760
249 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品高值 | 盒 | ≥3×0.50 mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1760
250 | 肝纤维化质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 288
251 | 肝纤维化质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 295
252 | 总25-羟基维生素D校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤3.00 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤3.00 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 219
253 | 代谢类复合质控品(低值) | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 395
254 | 代谢类复合质控品(高值) | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 385
255 | 甲状旁腺素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤1.00 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤1.00 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 390
256 | 降钙素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.50 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.50 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 284
257 | 降钙素原校准品 | 盒 | C0： ≥1 ×1.2mL C1： ≥1 ×1.0mL C2：≥ 1 ×1.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.016 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.01 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 211
258 | 降钙素原质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 198
259 | 降钙素原质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 198
260 | IL-6校准品 | 盒 | C0：≤4×0.35mL; C1：≤4×0.30mL; C2：≤4×0.30mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 706
261 | IL-6质控品（低值） | 盒 | ≥3×0.5mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 339
262 | IL-6质控品（高值） | 盒 | ≥3×0.5mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 339
263 | 促肾上腺皮质激素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.80 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.50 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1017
264 | 促肾上腺皮质激素质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 800
265 | 促肾上腺皮质激素质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 914
266 | 皮质醇校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.40 μg/dL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.25 μg/dL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 945
267 | 多项免疫复合定值质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 654
268 | 多项免疫复合定值质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 654
269 | 醛固酮校准品 | 盒 | C0：≥1 ×1.2mL C1： ≥1 ×1.0mL C2：≥1 ×1.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内。 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤14.5pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤10.0%。 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤14.5pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤10.0%。 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 120
270 | 高血压相关质控品（低值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：CV≤10.0%； 2.瓶间均一性：CV≤10.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1000
271 | 高血压相关质控品（高值） | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：CV≤10.0%； 2.瓶间均一性：CV≤10.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1000
272 | 肾素校准品 | 盒 | C0：≥1 ×1.0mL C1： ≥1 ×1.0mL C2：≥1 ×1.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.5 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤10.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.5 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤10.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 400
273 | 维生素B12校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤50.00 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%或标准差 SD≤50.00 pg/mL； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤50.00 pg/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%或标准差 SD≤50.00 pg/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 223
274 | 代谢类复合质控品(低值) | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 395
275 | 代谢类复合质控品(高值) | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.瓶内均一性：变异系数 CV≤ 8.0%； 2.瓶间均一性：变异系数 CV≤ 5.0%； 3.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 385
276 | 叶酸校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.80 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%或标准差 SD≤0.80 ng/mL； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.80 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%或标准差 SD≤0.80 ng/mL； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 291
277 | 铁蛋白校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 2 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 2 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 821
278 | 胰岛素校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.40 μIU/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.25 μIU/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 516
279 | C肽校准品 | 盒 | ≥3×2.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.04 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.025 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 513
280 | ISE清洗液 | 盒 | ≥2*100ml/盒 | 1.25℃±1℃的条件下，产品pH值在2.2~4.2之间； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 900
281 | 样本稀释液 | 盒 | ≥2L/瓶 | 1.25℃±1℃的条件下，产品pH值应在7.5~8.1之间； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 839
282 | ISE血清定标液 | 盒 | L:≥1*100ml/盒 H:≥1*100ml/盒 | 1.钾离子批内CV≤1.5%；批间CV≤3%；钠离子批内CV≤1%；批间CV≤3%；氯离子批内CV≤1.5%；批间CV≤3%； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 662
283 | ISE尿液定标液 | 盒 | L:≥1*100ml/盒 H:≥1*100ml/盒 | 1.钾离子批内CV≤3.5%；批间CV≤5%；钠离子批内CV≤3.5%；批间CV≤5%；氯离子批内CV≤3.5%；批间CV≤5%； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1309
284 | 生化分析仪用清洗液CD80 | 盒 | ≥2L*6瓶/箱 | 1.由多种表面活性剂复配而成的强碱性浓缩清洗液，具有去除蛋白、脂类、有机及无机离子等特性，能够为临床生化项目的检测分析提供稳定环境； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2000
285 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 盒 | ≥6*55ml/盒 | 1.产品为无色澄清液体，无沉淀及絮状物； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 200
286 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 盒 | ≥6*55ml/盒 | 1.产品为无色澄清液体，无沉淀及絮状物； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 200
287 | 针清洁液 | 盒 | ≥20mL*6 | 1.产品为无色澄清液体，无沉淀及絮状物； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 150
288 | 化学发光底物液 | 盒 | ≤500人份/瓶 | 1.灵敏度：底物能检出不大于10的负16次方mol碱性磷酸酶； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 1106
289 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 盒 | ≥5000个/箱 | 1.可用于检测的杯子，表面光滑，无毛刺； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2500
290 | 清洗液 | 盒 | ≥10L | 1.清洗液要求透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 247
291 | 针清洗液 | 盒 | ≥12瓶/盒 | 1.清洗液要求透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 250
292 | 样本稀释液（自动） | 盒 | ≥2×30mL | 1.清洗液要求透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 344
293 | 浓缩分离液/清洗液（10x浓缩） | 盒 | ≥1*10L | 1.清洗液要求透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 316
294 | 参比电极 | 盒 | / | 1.可提供钠离子，氯离子，钾离子标准参考值； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 4500
295 | 钠电极 | 盒 | / | 1.可检测钠离子浓度值； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 4500
296 | 钾电极 | 盒 | / | 1.可检测钾离子浓度值； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 4500
297 | 氯电极 | 盒 | / | 1.可检测氯离子浓度值； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 4500
298 | 光源灯组件 | 盒 | / | 1.功率为50w； 2.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 4500
299 | 前白蛋白校准品 | 盒 | ≤3×1 mL | 1.可检测项目的标准定值参考值； 2.瓶内CV ≤4.5%； 3.瓶间CV≤5.3%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1105
300 | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品 | 盒 | L:≥3×1 mL H:≥3×1 mL | 1.可检测项目的标准参考值； 2.瓶内CV ≤5%； 3.瓶间CV≤8%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 855
301 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)质控品试剂盒 | 盒 | L:≥3×1 mL+H:≥3×1 mL | 1.可检测项目的标准参考值； 2.瓶内CV ≤5%； 3.瓶间CV≤8%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 450
302 | 5'-核苷酸酶(5'-NT)质控品试剂盒 | 盒 | ≥3×1 mL | 1.可检测项目的标准参考值； 2.瓶内CV ≤5%； 3.瓶间CV≤8%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 789
303 | 脂蛋白(a)测定校准品[Lp(a) Ⅱ Cal.]试剂盒 | 盒 | ≤5×1 mL | 1.可检测项目的标准定值参考值； 2.瓶内CV ≤5%； 3.瓶间CV≤5.59%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 2070
304 | 脂蛋白(a)测定质控品[Lp(a) Ⅱ Con.]试剂盒 | 盒 | L:≥2×1 mL H:≥2×1 mL | 1.可检测项目的标准参考值； 2.瓶内CV ≤5%； 3.瓶间CV≤8%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1943
305 | 果糖胺(FUN)质控品试剂盒(3支) | 盒 | ≥3×1 mL | 1.可检测项目的标准参考值； 2.瓶内CV ≤5%； 3.瓶间CV≤8%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 150
306 | 视黄醇结合蛋白尿液测定质控品(RBP urine con.)试剂盒 | 盒 | ≥3×1 mL | 1.可检测项目的标准参考值； 2.瓶内CV ≤4.5%； 3.瓶间CV≤5.3%； 4.适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-2800M。 | 不接受进口 | 1338
307 | 胃蛋白酶原Ⅱ校准品 | 盒 | C0： ≤1 ×1.2mL C1： ≤1 ×1.0mL C2：≤ 1 ×1.0mL | 1.赋值准确性：检测由两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10%范围内； 2.瓶内均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤ 0.50 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 8.0%； 3.瓶间均一性：校准品 C0：标准差 SD ≤0.50 ng/mL； 校准品 C1 和 C2：变异系数 CV ≤ 5.0%； 4.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 147
308 | 胃泌素释放肽前体质控品（低值） | 盒 | ≥3×1.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 439.98
309 | 胃泌素释放肽前体质控品（高值） | 盒 | ≥3×1.0mL | 1.参考值及参考范围：提供质控品的参考值及参考范围标准赋值； 2.适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i。 | 不接受进口 | 523.5