招标项目需求

一、项目概况

根据《国家移民管理机构政府采购需求管理实施细则》（国移民后〔2022〕1469号）等相关规定要求，立足查验业务实际需求，进一步提升口岸执法执勤工作水平，采购大型文检仪设备。

（二）、采购标的需实现的功能或者目标

（1）采购标的需实现的功能

使大型文检仪设备通过不同防伪技术在不同光源下的表现以及设备内置防伪解析软件对旅行证件进行鉴定、研究。设备应能够满足文检检验工作对旅行证件、笔迹、印文、污损文件、以及合同、票据、证件、纸张、货币、ID卡上的防伪特征等进行检验、比对和鉴定。可检验旅行证件可能出现的涂改掩盖、添加挖补、消退伪造、加密证件、印章票据、荧光检验、字迹压痕、伪造标识、痕迹指纹、微量物证、墨水等，具有印章比对、图像测量、图像处理等功能。用于防伪技术深度研究和出入境证件真伪鉴别。

（2）采购标的需实现的目标

随着商业印刷技术的发展，越来越多的安全防伪技术被应用在出入境证件制作中，采购设备到位后满足我单位出入境证件真伪鉴别工作需求。

★（三）、采购清单（说明：采购清单为实质性要求，设备名称、数量、单位报价时不得调整，否则按无效投标处理。）

采购标的名称及数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 进口/国产 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型文检仪 | １ | 国产 |  |

说明：

1、不允许采购进口产品

备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

2、参考品牌的说明

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相的其他品牌产品投标。

3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

核心产品。非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目核心产品为：无

二、技术要求（说明：技术要求中，标注★条款为实质性条款，不允许负偏离，否则按无效投标处理；标注▲条款，为重要条款，负偏离将导致加重扣分；其余参数为一般性条款）

一、主机

1、文检仪整机为一体化设计的，文检仪主机重量小于50Kg，外形尺寸小于宽 70厘米x 深 70厘米x 高50厘米，方便摆放。

2、文检仪主机应具备工作状态运行指示灯，待机时应为红色，检验状态下应为绿色。设备内置不少于四个方便设备移动的隐藏式搬运把手。

3、主机盖板可前后左右四面开启，以便容纳超大尺寸检材。盖板开启具有下行缓冲阻尼装置，可开启后保持定位。正面盖板完全开启后间隙不小于60×20厘米， 两侧盖板开启后间隙不小于45×15厘米，方便大型检材摆放；主机正面盖板具荧光观测窗口，便于在中波、短波紫外光照明时直接对检材荧光进行安全观察；防护盖板上配置连锁保护开关，在中短波紫外或反斯托克斯激发光源开启时，若盖板打开，则启动保护，光源自动关闭确保使用人员安全。仪器软件可以图形化方式显示处于打开状态的盖板，确保紫外光源检验时操作人员安全。

4、内置高精度电控载物台，可采用软件控制，行程不小于60×45毫米，便于精确选取检验区域。

二、摄像及光学系统

▲1、内置≥2个彩色/红外摄像机，主摄像机应为固定机位用于检材放大检验，副摄像机应为移动机位可通过客户端软件电控移动，用于全幅A4尺寸检材检验，主/副相机实时影像分辨率均应≥1200万像素。

2、可自动或手动调节成像系统的光圈、对比度、曝光时间，曝光时间设置范围0.6毫秒～180秒，成像系统的对焦可通过鼠标滚轮“手动”或通过点选“自动对焦”调节。

▲3、系统纯光学放大功能：在32寸4K显示器上，设备最高光学放大倍数≥480倍（±2%）；组合第二显示器 (32寸4K显示器)，最高光学放大倍数≥650倍（±2%）。最小放大倍数不高于1.7倍（±2%），预置≥24个常用放大档位，支持自定义缩放以及三个常用放大档位，分别适用于身份证、驾照、护照检验。数字放大功能包含5个固定放大倍数设置选项，即1倍、2倍、4倍、8倍、16倍放大。

4、设备视野范围≥5种规格。

4.1主摄像机视野范围：

准视野范围：≥220×160毫米；

动态视野范围：≥280×210毫米；

透射视野范围：≥210×160毫米。

4.2副摄像机视野范围：

标准视野范围：≥300×230毫米。

动态视野范围：≥280×210毫米；

5、超清晰图像采集或存储的图像规格≥5种，分别包含：

1200万像素

2700万像素

4800万像素

1.1 亿像素

▲6、摄像机前截止型滤光片≥21种，其中至少包含1片可见光滤光片，1片偏振滤光片，1片UV滤光片，≥18片不同波段截止滤光片。

▲三、激发光源系统

设备应内置可见光、红外激发、同轴、侧光、透射光、红外吸收及环形光等多种光源系统，光源均可通过客户端软件开启或关闭，满足多种文件和证件检验鉴定的需要，内置光源不应低于如下配置要求：

（一）内置主摄像机可用光源系统至少包括：

1、可见光LED发光二极管技术，能有效提高输出色温，观察文件时色彩无失真。

2、红外光LED发光二极管技术，不少于6种红外LED泛光源，光源波长范围不小于750纳米-1000纳米。不同波长红外泛光源受控可开启或关闭。

3、点光源LED发光二极管技术，具备漫射柔光器，支持通过漫射柔光器扩大光照范围。

4、内置≥250瓦强光源,应配置≥2组滤色片组，长通滤光片和低通片均应≥15片，通过软件客户端可支持滤光片组合开启，≥15个激发光源波段可选并支持手动调节激发光源波段。

5、采用LED发光二极管技术的385（±2%）纳米长波入射紫外光源，用于观察紫外荧光防伪暗记。

6、采用LED发光二极管技术的365（±2%）纳米长波入射紫外光源，用于观察区分荧光与磷光防伪油墨。

7、采用LED发光二极管技术脉冲式365（±2%）纳米长波紫外磷光光源，用于观察区分荧光与磷光防伪油墨。

8、采用LED发光二极管技术的308（±2%）纳米中波紫外光源（具有安全联锁保护，任一载物台盖板打开，则仪器自动关闭光源），光源纯度高。

9、采用LED发光二极管技术的255（±2%）纳米短波紫外光源（具有安全联锁保护，任一载物台盖板打开，则仪器自动关闭光源），光源纯度高。

10、采用LED发光二极管技术的365（±2%）纳米长波透射紫外光源，用于观察紫外透射荧光防伪暗记。

11、采用LED发光二极管技术的透射可见光/红外光泛光源，不少于3种红外LED泛光源，波长包含780纳米、850纳米、940纳米。

12、采用LED发光二极管技术的透射点光源，波长范围400纳米-1000纳米，用于穿透较厚的非透明文件。

13、980纳米LED阵列反斯托克斯光源，具有大光照面积，可持续≥20秒开启光源实时检验反斯托克斯防伪油墨。

14、配置≥35只LED阵列技术的X-Y轴交叉十字环形光源，可检验激光全息类防伪技术；动态检验过程可录制或保存多个LED光源下的视频文件和合成图像。

15、具有采用连续干涉带通滤光片的窄波段带通光源，在400纳米-1000纳米范围内，输出光波长步进值可在0.4纳米-7纳米范围内调节，用于精细红外吸收和分色检验分析。

16、采用LED发光二极管技术的偏振光源，包含逆时针环形偏振和顺时针环形偏振光源、线性偏振光源，可用于检验特种双折射防伪技术。

17、采用LED发光二极管技术的可见光/红外光双侧光源（左/右），照射角度可调。可同时开启双侧白光光源或双侧红外光源，左右侧两幅侧光图像可进行合成处理，应包含最小化、平均化、最大化、差异化处理,以观察压痕等立体痕迹的最佳凹凸浮雕效果。

18、LED阵列同轴光源，可检验回复反射、层压、激光雕刻等防伪技术。

19、双光源组合开启，任意两种光源可组合开启。

20、背景照明光源，光强连续可调。

21、配置采用LED发光二极管技术的3D成像光源，光源包含白光和种类不少于6种的红外光源，用于获取3D成像的图像。

（二）内置副摄像机可用光源系统至少包括：

22、可见光LED发光二极管技术，能有效提高输出色温，观察文件时色彩无失真。

23、红外光LED发光二极管技术，光源波长850nm(±5%)。

24、具有采用连续干涉带通滤光片的窄波段带通光源，在400纳米-1000纳米范围内，输出光波长步进值可在0.4纳米-7纳米范围内调节，用于精细红外吸收和分色检验分析。

25、采用LED发光二极管技术的透射可见光/红外光泛光源，不少于3种红外LED泛光源，波长包含780nm、850nm、940nm。

26、采用LED发光二极管技术的365（±2%）纳米长波透射紫外光源，用于观察紫外透射荧光防伪暗记。

27、采用LED发光二极管技术的可见光/红外光双侧光源（左/右），照射角度可调。

28、配置≥35只LED阵列技术的X-Y轴交叉十字环形光源，可检验激光全息类防伪技术；动态检验过程可录制或保存多个LED光源下的视频文件和合成图像。

29、系统可对强光源和带通光源使用时间计时，寿命到期自动提示更换，可确保检验效果不受光源老化影响。

30、光源维护功能，光源维护界面中可显示光源开启时的实时工作电流，超出正常范围可自动报警。

▲四、设备应内置光谱量化分析和超光谱检验分析功能

1、光谱量化分析功能要求：设备应支持通过客户端软件开启光谱量化分析功能，并在客户端实时显示采样点的光谱曲线，光谱分析范围400纳米-1000纳米。可进行吸收光、反射光、透射光、透射光、荧光光谱的快速定量测量分析，光谱曲线可进行标准化、平均化、变化率、差异化操作。可生成CIE色品图(符合CIE 1931、1960、1976标准），显示选中采样点在色度图上的颜色位置。

2、超光谱检验分析功能要求：设备应支持通过客户端软件开启超光谱分析，应支持以设定步进调节光谱分析波长，光谱可调节范围400-1000纳米，最高光学分辨率1-20纳米可调。用于相近文件形成材料的精密量化分析。

五、软件分析功能

1、实时图像显示模式不少于5种，包含标准分辨率、实时图像+已存储图像，适合屏幕、全分辨率等

2、案件管理系统

2.1 要求与仪器软件全内置一体化，能组织案件信息、图像、光谱图、CIE色品图和全部检验参数。

2.2可存储或调阅检验参数（光源、摄像机滤色片、曝光时间等），需要时系统可自动启动一组存储的参数设置，无需手动单独操作。

2.3要求图像采集不少于三种方式，包含手动采集/通过可编程自动预检/预编程自动采集。

2.4要求具有可以预览图的方式查看已存储的历史案件图像，并以拖拽方式打开，与当前图像比对。

2.5检验图像和检验参数自动记录，并自动生成通用图像格式文件（TIF、JPEG、BMP、PNG、JPEG2000、PDF、PSD、RAW或者GIF格式等）和SET文件，可在同类设备进行读取。检验参数和图像可一键自动复制到软件中，可用于编写检验报告。

3、图像分析和处理系统

3.1测量功能，包括：测量长度、测量面积、测量角度、测量半径等。

3.2标注功能，可画线段、画多点折线或自由线、画矩形框、画椭圆、添加文字等多种标注。

3.3图像处理功能，包括：对比度、HSL、RGB、自定义过滤（数字滤波器）、均衡化（直方图）、FFT（快速傅立叶变换）、伽玛校正、Sharpen（锐化）等。

3.4两幅图像可拼接（横向或纵向，分界线位置任意可调）、交替闪烁（频率可调）、图像重叠、差异（保留颜色、去除颜色、去除颜色，保留差异和原始状态）、红绿重叠；存储图像可通过鼠标控制连续位移或精密旋转——方便印章印文重叠比对应用。

3.5图像颜色转换功能，可进行彩色图像、伪彩色、黑白图像、红色通道、绿色通道、蓝色通道、最亮通道操作，转换摄像机光道，形成相应图像。

3.6宏编程功能，可存储并调用宏编程方案，可进行图像采集等操作。

3.7可编程自动预检功能，可一键调用预先设定的条件，并进行图像采集、自动排序显示操作。

3.8 景深扩展功能，可对不同焦平面的检材，进行操作以生成清晰的图像。

3.9自动对齐图像功能，可通过对两幅相似图像的三个对应位置的点匹配，以进行两幅图像的对齐操作。

3.10 可将彩色图像转换为伪彩色或黑白图像；可只观察某一种三原色通道的灰度图像（方便对整幅检材进行分色检验）。

3.11 感兴趣区域自动优化曝光——AOI特性，对圈定区域内的图像充分曝光，图像亮度反差很大时，可快速看清每一部分细节。

4、仪器软件具有人机交互式教学功能，方便操作人员用随机自带检材进行学习和熟悉仪器操作。

5、系统诊断功能，可启动系统诊断程序，显示当前设备状态，显示诊断报告并输出为文档。

6、出入境边防专用功能

6.1 OCR光学字符识别系统，读取和校验护照、身份证件、签证等证件上的ICAO标准MRZ机读编码。

6.2潜影观察器，可根据不同潜影暗记印刷特征调节显示角度，多色显示，清晰观察潜影暗记。

6.3具有观察护照中的CLI/MLI防伪暗记的功能。

6.4条形码解码阅读功能，可解码阅读一维、二维条形码；可将解码后的信息与条形码在同一张图像中保存；可根据不同国家类型自动解码护照上的条形码或二维码，显示解密后的个性化数据；在一幅实时图像中最多可同时解码、读取、显示不少于三组条形码。

6.5检验参数（光源、摄像机滤色片、积分时间、增益、对比度等）和可编程自动预检方案可一键保存，数量不限。预存的检验参数可在同型号设备中一键调用，方便各证研单位对同类检材统一检验参数和标准，并可进行远程指导。

▲6.6 具备黄色暗码点显现比对功能，可对使用彩色激光打印文件纸张上的黄色密码点进行显示，显现方法至少包含图像处理、蓝光、蓝色通道，分析工具的使用对具有黄色暗码点的检材进行网格化、黑白反转、图像同屏比对、自动重合、图像重合和红绿重叠操作。

7、法庭示证展示系统

7.1实时图像显示区录像系统，可将实时图像的连续变化录制为无限时长的视频，方便检验过程记录、法庭示证或满足实验室认可对检验过程记录的要求。

7.2 检验图像和参数同屏存储：可自动将检验图像及其检验检验参数、日期、备注等信息同屏存储，可重现检验结果，服务法庭示证和边防检查，且在打开图像文件时，自动恢复该图像的检验参数到实时图像中，方便在同等条件下进行比对检验；无限存储光源、摄像机滤色片曝光时间等参数设置。

7.3 软件主界面“最近的图像”列表可保存≥50幅临时存储图像（保存在硬盘中，关机不丢失），可以拖拽方式快速调入主图像显示区域，方便检验过程中随时保存和调阅图像；可查看并一键快速将临时存储图像的检验参数应用到实时图像中。

8、设备应内置3D成像功能

8.1 应具有3D成像功能，可对人民币、护照进行3D成像显示，建立

凹版印刷、书写笔迹等3D图像，可实现以原色、灰度和伪彩色三种方式显示对应的3D图像。

8.2 可模拟改变光照方向、三位图像旋转和俯仰角度，三维图像位置和缩放；可在三维图像中绘制等高线，线条的数量、颜色高度层可调，可将凸起与凹陷的部位反转交换。

8.3 基于不同检材原始图像可创建≥9组三维图像，同屏显示，方便对比。

六、其他

1、配有镇纸、光变油墨观察镜、防尘罩等配件。

2、图形工作站：配置不低于Intel 酷睿 i7处理器（或同级别处理器）；≥32GB内存；≥1T固态硬盘，≥8GB独立显卡，32英寸4K超高清平板液晶显示器。

▲注：投标人需提供国家认可监督委员会认证检测机构检测出具的检测报告复印件，如检测报告与投标人响应出现差异，以检测报告作为评审依据。

三、商务要求（说明：商务要求中，标注★条款为实质性条款，不允许负偏离，否则按无效投标处理；标注▲条款，为重要条款，负偏离将导致加重扣分；其余参数为一般性条款）

★（一）采购项目交付或者实施的时间要求

采购项目交付或者实施的时间要求。项目交付时间：合同签订后10日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

项目实施的地点：深圳宝安国际机场Ｔ3航站楼深圳机场出入境边防检查站执法执勤中心

（二）付款条件

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，乙方向甲方支付 | 合同金额5% | 合同履行完毕后退还 |
| 2 | 尾款 | 项目完成总进度完成100%、履行付款手续并办理审计结算后 | 付款至总结算审核金额100% | / |

（三）采购标的需满足的服务要求

1.包装和运输要求

（1）中标人应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

（2）包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

（3）运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

（4）中标人负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

2.售后服务标准要求

需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。

3.保险要求

无

4.安装调试

本项目中标人需提供至少两名原厂工程师参与中标产品的安装调试/培训等工作。

5.培训

本项目中标人需提供至少两名原厂工程师参与中标产品的安装调试/培训等工作。

6.本项目质量保证期要求不低于1年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且验收合格后开始计算。

7.服务响应

投标人应在国内有完善的售后服务体系，提供 7x24 小时电话技术支持。所有产品在电话报修后 12小时上门服务、24小时内排除故障。投标人承诺所有硬件过免费保修期后8年内提供备件供应、所有软件按原价的70%进行维修升级。

（四）采购标的验收方案和标准

1.履约验收主体

1.1采购单位：中华人民共和国深圳机场出入境边防检查站

1.2是否选择代理机构：	是	否

1.3是否邀请本项目的其他供应商：	是	否

1.4是否邀请专家：	是	否

1.5是否邀请服务对象：	是	否

1.6其他

无

2.履约验收时间：需安装调试的装备验收时间在中标商安装调试完毕后，不需安装调试的装备验收时间根据与中标商协商时间进行。

3.履约验收方式：简易程序  一般程序

4.履约验收程序：一次性验收分段验收分期验收

5.履约验收内容

5.1技术履约内容

对照投标人投标响应及采购合同约定进行。

5.2商务履约内容

对照投标人投标响应及采购合同约定进行。

6.履约验收标准

对照投标人投标响应及采购合同约定进行。

7.履约验收其他事项

1.乙方提供的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2.乙方提供的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

3.乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3.不论验收是否通过，双方均要共同签署验收报告。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.节能要求。国产设备国家关于节能有强制采购要求和优先采购要求，需查询财政部通知，明确哪些设备是强制采购，哪些设备是优先采购。

无

2.环保要求。国产设备国家关于环保有优先采购要求，需查询财政部通知，明确哪些设备需要优先采购。

无

3.其他技术、服务等要求。

要具有保质保量、按时完成项目的履约能力；能提供响应产品或服务通过检测、认证等情况，产品服务销售渠道，评审现场需能提供顺畅、有效的商务和技术沟通等。