# 招标项目需求

## 一、货物清单

| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 项目预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏振显微镜平台 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 500,000.00 |
| 合 计 |  |  |  |  | 500,000.00 |

说明：

1、进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

注明“拒绝进口”的产品不接受进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品参与投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 二、技术要求

## （一）详细技术要求（带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。评分时以序号进行划分，一个序号所对应的一项参数存在负偏离的情况，按1项参数负偏离进行扣分。）

| 序号 | 名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 偏振显微镜平台 | 1.显微镜主机物镜转换器采用4孔式物镜转换器，物镜采用无限远平场消色差无应力偏光物镜，物镜放大倍数分别为4X、10X、20X、40X； 2.光学系统：无限远光学校正系统； 3.主机载物台采用整体式XYZ三维电动显微镜载物台； 4.光源包括白光和三个单色光源，包括红光、绿光、蓝光； 5.起偏器为模块结构，包含精密旋转电机，与显微镜照明光路匹配； 6.成像端通过分光切换方式进行全偏振与非偏振显微成像通道转换，两通道成像视野相同，以方便标定待检测目标区域； 7.非偏振显微成像通道采用标准C接口，对接彩色工业相机，图像像素不低于五百万； 8.检偏和全偏振显微成像通道也为模块结构，与显微镜光路匹配，图像像素不低于四百万； 9.整个光路系统不包含明显的残余偏振； 10.单幅全偏振（4×4缪勒矩阵）面成像时间不超过3秒； 11.显微镜系统采用铝合金框架与ABS塑胶封装； 12.显微镜系统相关配件，包括载物台驱动器及驱动电源、精密旋转电机驱动器需内置在机箱中，采用一体式封装； 13.控制系统：硬件控制，软件控制都可以通过控制系统操作； 14.配置样品前制备工具，包含载玻片、盖玻片、擦镜纸、水口钳、剪刀、镊子、雕刻刀及垫板等； 15.配置显微镜实验平台。 |

## （二）人员要求

投标人须为本项目配备1名项目负责人。投标人所安排的项目负责人在项目服务期间，未经招标人同意不允许随意变更。

## 三、商务要求（带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。）

★（一）交货/完工期：合同签定后 42 天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。其中属于中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备目录》中的设备必须按规定办理注册登记。

交货地点：深圳技师学院院内指定地点。

★（二）付款方式：

采购合同签订且收到发票后10个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款，项目完成并经用户验收合格且收到发票后10个工作日内支付合同总金额的 70 %。

（三）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（四）安装、调试及验收方式：

1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（五）售后服务要求：

1.质量保证期为  1  年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后72小时内应赶到现场提供免费服务。

2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

（六）备件备品要求：

1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

（七）违约责任：

1.乙方逾期交付产品的，每逾期1日按照合同总额5‰向甲方支付逾期违约金。乙方逾期超过10日，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方所提供的产品经验收不合格，经修理或者更换后仍不合格的，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.质保期内，乙方超过2次未按合同约定履行质保义务的，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.因乙方提供的产品受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方正常使用或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

5.乙方违反合同约定，擅自将合同义务的全部或者部分转让给第三人，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.乙方违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。乙方与甲方另行签订本项目《保密协议》的，其中就违反保密义务的责任亦有约定的，视为本条的补充条款，两者可同时适用。

7.合同任何一方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务，或无正当理由擅自解除合同的，应当向另一方支付合同总额10%违约金。若因此造成另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。

8.如果乙方破产导致合同无法履行的，甲方可以解除合同且不按照本合同支付乙方违约金以及给予乙方其他任何补偿和赔偿，但合同的解除不影响甲方任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的权利。

9.本合同约定的违约金总额不超过合同总额的30%。乙方的赔偿范围还应包括甲方直接损失及间接损失、公证费、担保费、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费等全部款项。